## Slide 1
第5章
光电技术
光电子发射探测器
Photoelectric
Technology
Photoelectron emission detector

## Slide 2
光电倍增管工作电路
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
5.4
光电技术

## Slide 3
1. 阳极接地和阴极接地
缺点：阴极负高压，屏蔽困难，暗电流和噪声大。
优点：优点是消除了外部电路与阳极的电势差，便于电路连接，比如电流表、电流电压转换、放大电路与光电倍增管的连接。
(1) 阳极接地
一、高压供电电路
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 4
优点：便于屏蔽，屏蔽罩可以跟阴极靠的近些，屏蔽效果好；
暗电流小，噪声低。
缺点：阳极处于正高压，导致寄生电容大，匹配电缆连接复杂，特别是后面接直流放大器，整个放大器都处于高压，不利于安全操作。
(2)阴极接地
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 5
2.分压电路
稳压二极管来保持级间电压的一致和光电倍增管工作的稳定性，让其不受光电倍增管阴极到阳极的高压影响。
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 6
(1) 直流模式线性输出方法
分压电阻上的分压由于阳极和倍增极电流导致了各电极间电压分布的不均匀。
3. 分压电流和线性输出
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 7
阳极和后几级倍增极间的电压减小
阴极和前几级倍增极间的电压增加
前几极电压的增加导致阳极电流的整体增加(B段)
阳极电流接近分压电流时，阳极输出电流出现饱和现象。(C段)
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 8
通常要求流过电阻链的电流最少要比阳极最大电流大20倍以上
在精密光测量中，为保证输出线性度高于1%，分压电流常为阳极最大电流的100倍以上。
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 9
增加输出线性度方法：
最后几级中增加齐纳二极管
减小分压电阻
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 10
(2) 脉冲线性输出方法
电容串联接法
电容并联接法
在脉冲信号持续过程中因电容放电而抑制最后一个倍增极和阳极之间电压的减小，以显著改进脉冲输出线性。如果脉冲宽度足够窄，以至占空比非常小，这个方法可以使输出电流达到饱和水平。
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 11
（1）线性调节：≤±0.1%
这是由输入改变引起的输出电压变化百分比。
（2）负载调节：≤±0.2%，
这是有负载时的最大输出和无负载时的输出之间的不同，表示了输出电压的百分比。
（3）波动噪声：≤0.05%，
震荡是由高压产生电路的震荡频率所引起的输出震荡（峰值）。
（4）温度特性：≤±0.01%／℃，
这是在最大输出的时候由于工作温度的变化所带来的输出改变（%／℃）。
4.高压供电电源
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 12
二、信号输出电路
1.输出信号
直流工作环境下的阳极接地输出电路
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 13
脉冲工作环境下的阳极接地输出电路
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 14
脉冲工作环境下的阴极接地输出电路
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 15
2.光电倍增管输出电流/电压转换
（1）电流/电压转换电路-负载电阻
最高截止频率
尽管光电倍增管和放大器具有快速响应，截止频率是由输出电路来决定的。
负载电阻
等效电容
负载电阻提供的输出电压不大于1V
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 16
当选择最优负载电阻时，要考虑连接到光电倍增管的放大器内部的输入电阻，如图。
电阻R0是光电倍增管的实际负载电阻，阻值小于RL
由于Rin ，输出电压为
V0为Rin 为无穷大时的输出电压
如果负载电阻是RL ，输入电阻是Rin ，最后的并联输出负载电阻为：
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 17
选择负载电阻的时候的一些指导原则
当频率和放大特性很重要的时候，尽量选择小的负载电阻（如50Ω）。最小化杂散电容，比如与负载电阻并联的线缆电容。
当线性放大输出很重要的时候，选择的负载电阻的输出电压应为最后一级到阳极电压的百分之几。
使用一个等于或者小于与光电倍增管相连的放大器内部电阻的负载电阻。
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 18
（2）电流-电压转换电路-运算放大器
运算放大器的输入阻抗很大，光电倍增管的输出电流在B点被阻止进入运算放大器的反向输入端(－)。大部分电流进入反馈电阻 ，并在Rf上形成了大小为IaRf 的电压。同时，运算放大器的增益（开环增益）达到105，它总是维持反向输入端（A点）的电位等于非反向输入端(B点)的电位（接地电位）（称为虚短或虚地）。
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 19
（2）电流-电压转换电路-电荷灵敏放大器
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术

## Slide 20
3 快速响应光电倍增管的输出电路
输出阻抗匹配
光电倍增管工作电路
Photoelectric
Technology
5.4
光电技术